## Calibration curves and Verifica
Torad 40-Ton Compressor Load Stand
1
J Singleton
Measured on:
Tuesday | September 25 | 2018
10:11
Test Comments:
Measurements:
Psuc | Tsuc | Pdis | Tdis | Msuc | Mdis | Speed | Pamb | Poil | Moil | Tsuc2 | Psuc2 | Tdis2 | Pdis2 | T04 | P04 | T05 | P05 | M03 | M04 | T07 | P07 | Poil2 | Moil2 | eta_is | Q_dot | eta_vol | DT_sup | DT_sub |  |  |  |  | Reference Values [C]
psia | F | psia | F | lbm/min | lbm/min | rpm | psia | psia | lbm/min | F | psia | F | psia | F | psia | F | F | lb/min | lb/min | F | psia | psia | lbm/min |  | kW |  | C | C
| Purpose of Test | Test Request Number | Build Number | Steady (1 yes 0 no) | Raw Data File
-3.0016 | 20.2575 | -3.552 | 20.246 | -0.40327 | -2.5483 | 0 | 0.69417 | 0.31357 | -0.89671 | 20.2679 | 0.22109 | 20.0568 | -4.6561 | 15.7907 | 0.44884 | 20.6183 | 0.40044 | -1.2628 | 0.048798 | 0 | -250.0114 | 0.12708 | -0.75477 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 | P04-0 | 1 | 1 | 13.53.30-Thu.09.27.2018.csv | P04 at 0psi
-3.0021 | 17.9446 | -12.0748 | 20.2204 | -0.38852 | -2.5394 | 0 | 0.69374 | 0.34059 | -0.8979 | 18.1448 | 0.17322 | 20.0556 | -15.2793 | 20.0346 | 152.0721 | 19.8869 | 0.39744 | -1.2326 | 0.049082 | 0 | -250.0117 | 0.1263 | -0.75729 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 |  | 1 | 1 | 14.36.42-Thu.09.27.2018.csv | p04 at 150psi
-3.0003 | 7.5545 | -12.0738 | 20.2482 | -0.39227 | -2.5426 | 0 | 0.69364 | 0.35003 | -0.89459 | 7.5067 | 0.2052 | 20.0484 | -15.2873 | 20.0165 | 302.9356 | 19.8765 | 0.43676 | -1.2616 | 0.048723 | 0 | -250.0115 | 0.12223 | -0.7552 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 |  | 1 | 1 | 14.47.42-Thu.09.27.2018.csv | P04 at 300psi
-3.0009 | 0.97208 | -12.0746 | 20.2267 | -0.38803 | -2.5458 | 0 | 0.69356 | 0.34376 | -0.89476 | 0.91259 | 0.18229 | 20.0443 | -15.2957 | 20.0066 | 553.6172 | 19.8776 | 0.4307 | -1.2527 | 0.049296 | 0 | -250.0114 | 0.1199 | -0.75994 | 0.63447 | 289.182 | 0.90262 | 10.0543 | 10.0141 |  | 1 | 1 | 14.59.27-Thu.09.27.2018.csv | P04 at 550psi
| Calibration |  |  | Verification |  | error |  |  |  |  | Calibration |  |  |  | Verification |  |  |  | %error |  | absolute error
| Reference | P04 |  | Reference | P04 | % | absolute |  |  |  | Reference | Tsuc | Tsuc2 |  | Reference | Tsuc | Tsuc2 |  | Tsuc | Tsuc2 | Tsuc | Tsuc2
| 0 | 0.44884 | [8 empty] | -8.93 | -8.8894 | -8.8976 |  | -8.83 | -8.9799 | -8.9599 |  | 0.016977 | 0.014712 | 0.14991 | 0.1299
| 149.9765 | 152.0721 |  | 0 | -0.52396 |  | 0.52396 |  |  |  | 0.03 | -0.001659 | -0.00809 |  | 0.04 | -0.025088 | -0.039247 |  | 1.6272 | 1.9812 | 0.065088 | 0.079247
| 299.9695 | 302.9356 |  | 253.831 | 254.2443 | 0.0016282 | 0.4133 |  |  |  | 9.91 | 9.97 | 10.0268
| 549.913 | 553.6172 |  | 547.544 | 547.2557 | 0.00052645 | 0.28825 |  |  |  | 19.88 | 19.951 | 20.0711 |  | 19.88 | 19.8864 | 19.8997 |  | 0.00032264 | 0.0009917 | 0.006414 | 0.019715